|  | 16.01.2012 Сергей Дукачев Исчезли каналы , остался только один 1 канал прибора.. Программой “Настройка параметров обмена ” необходимо проверить число разрешенных каналов в приборе.. |
| --- | --- |

11.08.2011 15:24 михаил отсутствует 24 В на вх. модулях при подключении датчика давления АИР Также при назначении модулю АЦП унифицированного сигнала 4-24 мА этот канал начинает писать Е-8 и больше не переназначается. Очевидно, сгорела плата канала. Если есть свободные каналы – используйте их или отошлите модуль АЦП в ремонт.

|  | 16.11.2009 17:57 Подключенный USB накопитель не опознается прибором.. Использовать для переноса данных с прибора накопитель отформатированный под FAT16 . К сожалению, современные накопители перестали корректно опознаваться драйверами, разработанными несколько лет назад. Поскольку дальнейшее развитие прибора не предполагается (выпуск будет продолжаться в зависимости от заказов), функция переноса на USB носителе была исключена в последних модификациях прибора. Пользователям столкнувшимся с данной проблемой, можно посоветовать использовать USB накопители прошлых лет с небольшим объемом (128-256 мегабайт) или попробовать отформатировать современный накопитель в FAT16 (эта рекомендация не проверялась, можно попробовать отформатировать накопитель из-под Win ME) .. |
| --- | --- |

|  | 05.01.2009 14:58 Сергей В инструкции к ИРТМ2402/М3Ех-2 указана необходимая толщина монтажной панели 7...10 мм. Мне нужно установить три таких ИРТМ в одном шкафу. Какой шкаф для этого подойдет? Например, у шкафов Rittal дверь толщиной всего 3 мм.. Посмотреть можно будет после праздников: нет ли серьезного ограничения по креплению. А так, Вам никто не запрещает сделать проставку между креплением и плоскостью щита.Вариантов крепления много и не обязательно, чтобы прибор упирался и висел в прорези в щите, он может располагаться и на полочке. Штатное крепление позволяет крепить прибор при толщине щита начиная от 1 мм (фактически крепление может зажать прибор при толщине щита от 0 мм).. |
| --- | --- |

|  | 09.06.2008 17:50 Сергей Дукачев 09.06.08 После поверки на Элемере ИРТМ2402/М3Ех-2 перестал реагировать на внешнее управление буферами. При этом через соответствующую программу и внешний компъютер управление записью происходит ( запись разрешена или запрещена). При проверке напряжения на контактах разъема управлениея буферами прибора напряжение отсутствует. Вопрос. Это неисправность какого -либо элемента схемы, программная блокировка или что-то другое?. Элемер от нас довольно далеко, 4 часа в один конец и вопрос в том, что надо или нет везти прибор на Элемер и сколько по времени займет ремонт ( одно дело переткнуть плату, другое - диагностика , поиск и т.п.) Подскажите. Спасибо. Необходимо отключить прибор от сети. Выждать примерно 5 минут. Освободить крепление модуля реле и модуля источника питания. Извлечь модуль питания. Уточнить положение перемычек задающих типы дискретных входов. Их расположение указано в паспорте прибора. В вашем случае, нужно убедиться, чтобы на двух верхних перемычках (если расположить модуль питания так, чтобы задняя панель была справа, элементы источника питания вверху, а "Модуль ввода дискретных сигналов" - внизу)джампер замыкал средний и левый контакт. В принципе, вы можете их выставить так все.. |
| --- | --- |

|  | 13.08.2007 14:51 При использовании уставки с запоминанием срабатывания , сработавшие уставки не удается сбросиь из основной страницы ЖК индикатора при повернутом ключе и нажатии на кнопку сброс.. Для сброса уставки поверните ключ, нажимая кнопку "стрелка вправо" перейдите в страницу "проверка уставок", нажмите кнопку сброс - запомненные уставки сбросятся.. |
| --- | --- |

|  | 26.06.2007 11:19 В процессе работы с прибором возникает необходимость калибровки отдельных каналов на объекте. Существует ли ПО для этого.. ПО для поканальной калибровки прибора будет писаться. Программа будет доступна до конца этого года. 26 12 07 Выложена бетта версия поканальной градуировки молуля АЦП.. |
| --- | --- |

|  | 18.07.2006 19:37 При обмене с прибором по последовательному каналу возникают ошибки.. При подключении приборов в сеть необходимо следовать рекомендациям по подключению. Как правило, расстояние до компьютора превышает несколько метров - это требует использование для связи с прибором двух витых пар в экране с обязательными резисторами на концах линии. При написании программ для компьютора будьте внимательны при выборе значений для тайм аутов структуры dcb - опыт показывает, что вероятность единичных периодических сбоев уменьшается при правильном их выборе. На компьюторах работающих с приборами не должны выполняться другие задачи связанные с дисковыми или сетевыми операциями. Подходы применявшиеся при работе с одноканальными приборами не будут давать результаты - ответ прибора длинный , около 170 байт, и аппаратная буферизация компьютора не всегда сможет справляться с ответом. Помимо сбоев обусловленных причинами вне прибора: помех на линии, недоработок в программах внешних компьюторов и операционной системы, возможны ошибки связанные с трудностью одновременного совмещения обмена по порту и записи в память прибора. Вероятность ошибки при обмене по последовательному каналу увеличивается при увеличении скорости обмена и уменьшении интервала времени записи в буфер обмена. Лучше всего, если вы используете прибор как собирающий, для передачи данных на внешний компьютор в реальном времени , максимально увеличить интервалы времени записи в буфера обмена, скажеи до 10000 секунд. При включении в линию связи с прибором сегмента локальной сети, нужно иметь ввиду, что передача данных по такому сегменту, существенно изменяет временные соотношения между посылками и их частями, делая, в некоторых случаях, вообще невозможным использование такого обмена и существенно замедляя обмен с прибором, по сравнению с честной прямой линией связи от порта компьютора до прибора. В любом случае, при применении такого способа обмена, нужно САМОСТОЯТЕЛЬНО изучить что и как собственно передается через линию связи, обращая внимание на временные соотношения при передаче данных и разбиение целостной информации на фрагменты или наоборот объединение отдельных посылок в единую группу. Нужно иметь в виду, что другие экземпляры коммуникационного оборудования (того же типа) могут вести себя совершенно по-другому и использовать на объекте можно только конкретные, проверенные на стенде, образцы сетевых приборов.. |
| --- | --- |

|  | 18.07.2006 19:36 В некоторых приборах замечено отставание встроенных часов. Можно ли это как-то поправить?. В версиях приборов до 295 наблюдается отставание часов при интенсивной работе с буферами памяти. Если оба буфера пишут с интервалом 1 секунда отставание может достигать 1 секунды в час. Для уменьшения этого явления необходимо увеличить как можно больше интервал времени записи в буфер. Если второй буфер не используется, то у него надо поставить большой интервал времени. В приборах с версией 296 это поведение часов устранено. Данная версия в настоящее время тестируется.. |
| --- | --- |